МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
Кафедра биотехнических систем

МАГИСТЕРСКАЯ ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
Часть 1. Аннотация, структура и глава 1

Тема: «Разработка датчика потока для контура вдоха аппарата ИВЛ
на основе линейного пневматического сопротивления»

РЕФЕРАТ

Настоящая часть магистерской выпускной квалификационной работы посвящена формированию научно-технической основы темы «Разработка датчика потока для контура вдоха аппарата ИВЛ на основе линейного пневматического сопротивления». Рассмотрены требования к измерению потока в аппаратах искусственной вентиляции легких, выполнен сравнительный анализ существующих принципов расходометрии, проанализированы научные публикации и патенты, близкие к конструкции LFE-элемента. Обосновано, что для вдохового контура ИВЛ наиболее перспективен differential-pressure подход с многоканальным ламинарным пневморезистором, поскольку он сочетает достаточную чувствительность в области малых и средних расходов, простоту интеграции в дыхательный контур и удобство калибровки. Сформулирована постановка задачи второй части ВКР: сравнение разработанных LFE-элементов и подготовка программы их стендовых испытаний.

ABSTRACT

This part of the master thesis provides the analytical basis for the development of an inspiratory flow sensor for a mechanical ventilator based on linear pneumatic resistance. The regulatory background, operating requirements, and main principles of flow measurement in breathing circuits are reviewed. Scientific publications and patent documents related to pneumotachographs, laminar flow elements and differential-pressure flow sensors are analyzed. The review shows that an LFE-based differential-pressure sensor is a promising solution for the inspiratory limb because it offers a favorable trade-off between sensitivity at low flow, modest additional resistance, manufacturability and calibration convenience. As a result, the next stage of the work is formulated as a comparative assessment of the developed LFE-elements and the design of a structured bench-testing program.

Структура магистерской диссертации

Введение: актуальность темы, цель, задачи, объект и предмет исследования.

Глава 1. Аналитический обзор методов измерения потока в контуре вдоха ИВЛ, нормативные ограничения, обзор статей и патентный анализ.

Глава 2. Разработка измерительного узла на основе LFE-элемента, формирование критериев сравнения разработанных образцов и программа их испытаний.

Глава 3. Экспериментальные исследования: стенд, калибровка ΔP(Q), оценка линейности, повторяемости, температурной и влажностной зависимости.

Глава 4. Дополнительный раздел: патентная чистота / патентоспособность и технико-экономическое обоснование применения выбранной конструкции.

Заключение, список использованных источников и приложения (чертежи, протоколы испытаний, таблицы калибровки, CAD-материалы).

Перечень обозначений и сокращений

ИВЛ - искусственная вентиляция легких.

LFE - laminar flow element, ламинарный пневморезистивный элемент.

ΔP - перепад давления на чувствительном элементе.

Q(t) - мгновенный объемный расход.

Vt - дыхательный объем.

Re - число Рейнольдса.

PEEP - положительное давление в конце выдоха.

FiO2 - доля кислорода во вдыхаемой смеси.

Введение

Аппараты искусственной вентиляции легких относятся к критически важным медицинским системам, в которых ошибка измерения потока напрямую влияет на расчет дыхательного объема, профиля вдоха, минутной вентиляции и диагностических функций. Для вдохового контура особенно важно сочетание трех факторов: высокой чувствительности в области малых расходов, минимального дополнительного сопротивления и устойчивости к влажной газовой смеси. В вашей теме таким функциональным ядром выступает LFE-элемент - многоканальный ламинарный пневморезистор, создающий измеряемый перепад давления на известном сопротивлении.

Актуальность работы определяется сразу несколькими обстоятельствами. Во-первых, flow-сигнал является базовым параметром для closed-loop управления подачей газа в современных ИВЛ. Во-вторых, measurement node должен работать в присутствии влажности, конденсата и вариаций температуры дыхательной смеси. В-третьих, проектируемый датчик должен укладываться в требования по сопротивлению контура и быть технологичным для изготовления и калибровки. Эти ограничения подталкивают к использованию дифференциально-давленческой схемы с ламинарным элементом, но только при тщательной проработке геометрии каналов, отбора давления и методики испытаний [1-10].

Цель первой части ВКР - сформировать обоснованную постановку задачи для дальнейшей разработки и испытаний LFE-элементов. Для достижения этой цели необходимо: проанализировать требования к датчику потока для контура вдоха ИВЛ; сопоставить основные типы flow-сенсоров; выделить преимущества LFE-подхода; изучить современный уровень техники по публикациям и патентам; сформулировать перечень характеристик, которые должны быть проверены на стенде для уже разработанных образцов LFE.

1 Аналитический обзор методов измерения потока в контуре вдоха ИВЛ

1.1 Поток как базовый параметр в аппаратах ИВЛ

Внутри аппарата ИВЛ сигнал расхода используется не только для отображения текущего потока, но и как основа для формирования дыхательного объема Vt, минутной вентиляции, триггерирования дыхательного цикла, компенсации утечек и диагностики аномальных состояний. Поэтому ошибка в канале расхода неизбежно интегрируется во времени и приводит к накоплению объемной ошибки. Для вдохового контура это особенно критично, поскольку именно в этой ветви формируется заданный профиля подачи смеси пациенту.

С инженерной точки зрения вдоховой датчик должен обеспечивать приемлемую чувствительность в диапазоне порядка единиц - сотен литров в минуту, вносить минимальное сопротивление в дыхательный контур и быть устойчивым к влаге. Официальные стандарты для critical care ventilators и дыхательных контуров задают нормативный фон: датчик является частью системной архитектуры ventilator + accessories, а потому его свойства должны согласовываться с требованиями по basic safety, essential performance и accessory compatibility [1, 2].

1.2 Нормативные и эксплуатационные требования

Для магистерской ВКР на тему разработки технического решения первый раздел основной части должен быть посвящен обзору информационных источников и постановке задачи. Для данной темы это означает, что нормативный анализ нужно встроить непосредственно в обзор первой главы. В качестве основных ориентиров используются ISO 80601-2-12:2023 для critical care ventilators, ISO 5367:2023 для breathing sets and connectors и ISO 26782:2009 как метрологический reference point для flow/volume measuring devices [1-3].

достаточная точность измерения расхода и вычисляемого дыхательного объема в рабочем диапазоне;

ограничение дополнительного сопротивления LFE-элемента и всего measurement node;

устойчивость к вариациям температуры, влажности и появлению конденсата;

воспроизводимость после разборки, сборки и санитарной обработки;

возможность самодиагностики и обнаружения засорения / дрейфа нуля.

Уже из этого перечня видно, что developed LFE-elements должны сравниваться не только по статической характеристике ΔP(Q), но и по реальным эксплуатационным факторам. Иными словами, селекция лучшего образца не может ограничиваться одним графиком перепада давления; нужна программа испытаний, имитирующая условия работы в контуре вдоха.

1.3 Сравнительный анализ принципов измерения потока

На практике для дыхательных контуров применяются hot-wire / hot-film датчики, ультразвуковые расходомеры, турбинные преобразователи и дифференциально-давленческие пневмотахографы [4, 11]. Для вашей темы принципиально важно не просто перечислить эти варианты, а показать, почему выбран именно LFE-подход. Сравнение целесообразно вести по совокупности критериев: диапазон расходов, стойкость к влажной смеси, dead space, сопротивление, сложность электроники, потребность в температурной компенсации и технологичность изготовления.

Таблица 1.1 - Сравнение принципов измерения потока в дыхательных контурах

| Принцип | Физическая основа | Преимущества | Ограничения | Вывод для темы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hot-wire / hot-film | Охлаждение нагретого чувствительного элемента потоком газа | Высокая чувствительность, компактность | Зависимость от влажности, температуры и загрязнения; усложнение компенсации | Полезен как объект сравнения, но хуже подходит для влажного контура вдоха [4, 11] |
| Ультразвуковой | Изменение времени прохождения / частоты ультразвука в потоке | Нет движущихся частей, хорошая стабильность | Более сложная акустическая геометрия, компенсация условий распространения | Сильный конкурент, но конструктивно сложнее для быстрого макетирования [4] |
| Турбинный | Связь скорости вращения ротора с расходом | Простота идеи, наглядность | Инерционность, износ, требования к санитарной обработке | Не является базовым вариантом для вашей темы [4] |
| Дифференциально-давленческий | Перепад давления на известном сопротивлении | Простая физическая модель, удобство калибровки, возможность интеграции в контур | Чувствительность к геометрии отбора, конденсату и режиму течения | Наиболее близкий класс к разрабатываемому датчику [4-10] |
| LFE / ламинарный пневморезистор | Почти линейная зависимость ΔP(Q) в рабочем диапазоне | Высокая разрешающая способность на малых потоках, небольшое число компонентов | Нужен контроль Re, местных потерь и температурной компенсации | Целевой принцип для данной магистерской ВКР [6-10] |

С точки зрения формулировки магистерской темы наиболее сильным выглядит именно differential-pressure класс расходомеров: он хорошо стыкуется с задачей использования линейного пневматического сопротивления, допускает сравнительно простую калибровку и позволяет прозрачно связать геометрию LFE с чувствительностью канала. Однако выигрыш достигается только при грамотном конструировании первичного сопротивления и pressure taps.

1.4 Ламинарный пневморезистор как базовый элемент датчика потока

Ламинарный пневморезистор представляет собой набор параллельных каналов, через которые поток проходит в режиме, максимально близком к ламинарному. В идеальном случае перепад давления линейно связан с расходом и описывается законом Хагена-Пуазейля. Для инженерного расчета первичного преобразователя удобно использовать суммарную аппроксимацию, учитывающую как вязкий вклад, так и местные потери.

ΔP = a(T) · Q + b · Q²,                                         (1.1)

Здесь коэффициент a(T) определяется вязкостью газа и геометрией каналов, а коэффициент b учитывает входные и выходные местные потери, а также отклонение от идеального ламинарного режима. Для многоканальной структуры линейность зависит от диаметра каналов, их длины, числа параллельных проходов, качества кромок и точек отбора давления. В области малых расходов критически важна чувствительность по ΔP, а в области больших - недопустим чрезмерный рост сопротивления. Именно эта инженерная противоречивость и делает выбор геометрии LFE центральной задачей второй части работы [6-10].

Re = (ρ · v · D_h) / μ(T),                                       (1.2)

Контроль числа Рейнольдса нужен не сам по себе, а как критерий применимости выбранной модели. Если developed LFE-elements начнут заметно уходить в переходный режим на верхней границе диапазона, это вызовет рост квадратичной составляющей, ухудшение воспроизводимости и необходимость более сложной калибровки. Поэтому уже на стадии главы 1 корректно зафиксировать, что испытания должны подтверждать не только чувствительность, но и область квазилинейной работы.

1.5 Анализ современных научных публикаций

Литературный обзор показывает, что проблема измерения потока в дыхательных системах давно вышла за рамки purely metrological задачи. В обзоре Schena et al. систематизированы основные классы flowmeters для ИВЛ и обозначены требования к их динамическим и статическим характеристикам [4]. Работа Kreit и Sciurba особенно важна тем, что демонстрирует: даже хороший пневмотахограф может давать существенную ошибку, если его калибровать в условиях, отличных от реальной ventilator tubing geometry, или эксплуатировать после увлажнения резистивного элемента [5].

Публикации последних лет усиливают практический акцент. В статье Alsalaet et al. обсуждается изготовление ламинарного flowmeter для ventilator и прямо подчеркивается значимость manufacturability, 3D-printing и сравнения разных конфигураций ограничителей [6]. В работе Farré et al. показано, что даже недорогой pneumotachograph может обеспечить хорошее соответствие reference measurements при корректной двухпараметрической калибровке [7]. Holder-Pearson и Chase рассматривают альтернативную differential-pressure схему на основе Venturi, что полезно как benchmark для сравнения с вашим LFE-подходом [8]. Li et al. и Biselli et al. детально разбирают методы калибровки пневмотахографов и нелинейных flow sensors с использованием точного шприца, что напрямую переносится в методическую часть будущих испытаний [9, 10].

Отдельно полезен систематический обзор Vanegas et al., где собраны более широкие классы respiration monitoring systems, включая pressure, temperature, humidity и mixed sensors [11]. Для данной темы этот обзор важен не как источник готового конструктивного решения, а как подтверждение того, что даже при наличии альтернатив LFE-подход остается конкурентоспособным именно в тех случаях, когда нужны простая физическая интерпретация сигнала и устойчивость к клинической эксплуатации.

1.6 Патентный обзор и технический уровень

Для темы, связанной с разработкой технического решения, патентный анализ в первой главе обязателен не только формально, но и содержательно: он помогает понять, какие признаки конструкции уже широко известны, а какие элементы могут стать основой для собственной оригинальной реализации. В близкой области уже давно существуют respiratory flow sensors с аэродинамическими телами внутри канала и каналами отбора давления, встроенными в strut-элемент [12, 13]. Более современные patent documents демонстрируют переход к honeycomb-like и ribbed structures, специально оптимизированным для low-flow accuracy и ограничения роста сопротивления [14, 15].

Таблица 1.2 - Патентный обзор решений, близких к тематике LFE-датчика

| Номер | Суть решения | Практический интерес | Связь с темой |
| --- | --- | --- | --- |
| US5379650A | Strut-элемент внутри трубчатого корпуса; pressure ports и longitudinal notches в теле стойки. | Классический proximal flow sensor с дифференциальным измерением давления. | Показывает базовую архитектуру DP-сенсора для дыхательного контура [12]. |
| US7032463B2 | Аэродинамическое тело внутри канала; отбор давления по обе стороны тела. | Полезно для анализа формы препятствия и прокладки каналов отбора. | Подчеркивает важность аэродинамики и устойчивости к увлажнению [13]. |
| WO2022110710A1 | Honeycomb-структура в throttling section. | Близко к идее многоканального LFE-элемента. | Можно использовать как современный аналог при патентном сравнении [14]. |
| WO2022110715A1 | Комбинация длинных и коротких ребер. | Интересен как попытка совместить low-flow resolution и малое сопротивление. | Полезен для аргументации выбора геометрии и программы испытаний [15]. |

Из патентного обзора следует важный вывод: novelty в вашей теме логично искать не в самом факте использования differential-pressure principle, а в конкретной геометрии LFE, технологии изготовления, размещении pressure taps, алгоритмах temperature compensation и программе диагностики засорения / увлажнения. Поэтому уже в первой главе корректно формулировать задачу второй части как comparative study of developed LFE-elements under a unified test methodology.

1.7 Постановка задачи для developed LFE-elements

С учетом того, что на текущем этапе уже разработаны несколько LFE-элементов, практическая постановка задачи выглядит следующим образом: не ограничиваться абстрактным расчетом одного эталонного варианта, а провести сопоставление реально изготовленных образцов. Для этого необходимо сформировать набор критериев, по которым будет приниматься решение о выборе лучшего LFE для дальнейшей интеграции в measurement node.

чувствительность в области малых расходов (разрешение по ΔP и устойчивость к шуму);

величина перепада давления на верхней границе рабочего диапазона;

линейность / необходимость квадратичной поправки и устойчивость коэффициентов модели;

повторяемость, гистерезис и дрейф нуля после серии циклов;

стойкость к влажной смеси, конденсату и частичному загрязнению каналов;

технологичность изготовления и воспроизводимость геометрии.

Таким образом, первая глава подводит к ясной инженерной логике: для developed LFE-elements нужно построить не только расчетную модель, но и структурированную программу стендовых испытаний. Именно эта программа, а также критерии отбора лучшего варианта, составят ядро второй части ВКР.

1.8 Выводы по главе 1

Анализ литературы показывает, что для контура вдоха ИВЛ differential-pressure подход остается одним из наиболее технологичных и интерпретируемых методов измерения потока.

LFE-подход особенно перспективен при ориентации на малые и средние расходы, но требует контроля числа Рейнольдса, местных потерь и температуры газа.

Современные публикации подтверждают практическую значимость стендовой калибровки, учета tubing geometry, влажности и нелинейности ΔP(Q).

Патентный обзор показывает высокий technical level в области respiratory DP-flow sensors, а значит дальнейшая оригинальность должна быть сосредоточена в геометрии LFE, способе отбора давления и диагностике.

Для developed LFE-elements необходимо перейти от общей концепции к сравнительным испытаниям по единой методике; именно это является задачей следующей части магистерской работы.

Список использованных источников

1. ISO 80601-2-12:2023. Medical electrical equipment - Part 2-12: Particular requirements for basic safety and essential performance of critical care ventilators.

2. ISO 5367:2023. Anaesthetic and respiratory equipment - Breathing sets and connectors.

3. ISO 26782:2009. Anaesthetic and respiratory equipment - Spirometers intended for the measurement of time forced expired volumes in humans.

4. Schena E., Massaroni C., Saccomandi P., Cecchini S. Flow measurement in mechanical ventilation: A review // Medical Engineering & Physics. 2015. Vol. 37, No. 3. P. 257-264. DOI: 10.1016/j.medengphy.2015.01.010.

5. Kreit J.W., Sciurba F.C. The accuracy of pneumotachograph measurements during mechanical ventilation // American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 1996. Vol. 154, No. 4 Pt 1. P. 913-917. DOI: 10.1164/ajrccm.154.4.8887585.

6. Alsalaet J. et al. Laminar flowmeter for mechanical ventilator: Manufacturing challenge of Covid-19 pandemic // Flow Measurement and Instrumentation. 2021. Vol. 82. Art. 102058. DOI: 10.1016/j.flowmeasinst.2021.102058.

7. Farré R. et al. Simple low-cost construction and calibration of accurate pneumotachographs for monitoring mechanical ventilation in low-resource settings // Frontiers in Medicine. 2022. Vol. 9. Art. 938949. DOI: 10.3389/fmed.2022.938949.

8. Holder-Pearson L., Chase J.G. Physiologic-range flow and pressure sensor for respiratory systems // HardwareX. 2021. Vol. 10. Art. e00227. DOI: 10.1016/j.ohx.2021.e00227.

9. Li Y. et al. A Fast Calibration Method for Pneumotachograph with a 3L Syringe // Bioengineering. 2023. Vol. 10, No. 9. Art. 1053. DOI: 10.3390/bioengineering10091053.

10. Biselli P.J.C., Nobrega R.S., Soriano F.G. Nonlinear Flow Sensor Calibration with an Accurate Syringe // Sensors. 2018. Vol. 18, No. 7. Art. 2163. DOI: 10.3390/s18072163.

11. Vanegas E., Igual R., Plaza I. Sensing Systems for Respiration Monitoring: A Technical Systematic Review // Sensors. 2020. Vol. 20, No. 18. Art. 5446. DOI: 10.3390/s20185446.

12. Pat. US5379650A. Differential pressure sensor for respiratory monitoring / S.A. Kofoed, J.A. Orr. Publ. 10.01.1995.

13. Pat. US7032463B2. Respiratory flow sensor / B. Misholi, M. Shahar, S. Haj-Yahya. Publ. 25.04.2006.

14. Pat. WO2022110710A1. Differential-pressure flow sensor and ventilator. Publ. 02.06.2022.

15. Pat. WO2022110715A1. Differential pressure type flow sensor and ventilator. Publ. 02.06.2022.